一、简介：

YBL  氧化锌避雷器带电测试仪是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。

它具有下列优点：

1、液显图文显示，汉化打印，界面直观，自动化程度高，便于现场人员操作和使用。

2、先进的数字信号处理技术，抗干扰性能强，测量结果精度高，用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形，具有示波器功能。

3、安全可靠，采用隔离变压器和高阻分压，从而避免PT二次侧短路。

4、体积小，重量轻，便于携带。

二、技术特性：

1、电源：AC220V±10％，50Hz±1％。

2、参考电压输入范围：AC10~220V。

3、测量参数：

a、避雷器泄漏电流全电流（含谐波）：I1  I3  I5  I7

b、泄漏电流阻性分量（含谐波）：IR1  IR3  IR5  IR7

c、阻性电流峰值：正峰值Ir+负峰值Ir-

d、全电流峰值：Ip

e、运行（或试验）电压值（含谐波）：U1  U3  U5  U7

f、避雷器功耗：Pw

4、测量精度：5％

5、测量范围：泄漏电流：Ix=0~10mA

三、测度方法：

（一）在线测试：

1、试验线路如图1所示。PT是与被测试品同相的电压互感器，MOV为被测试器。

2、移动光标至“变比输入”档输入变比，变比值是指运行电压（或试验电压）与接入测试仪电压通道的电压信号之比，对于图1接线为PT的变化，对于图2接线，则是试验变压器的变比，请注意：对于某些有测量绕组的试验变压器而言，如果电压信号接在测量绕阻上，则输入试验电压与测量绕组电压的变比。

3、移动光标至“电压通道”档，选择面板上电压信号接入的对应通道。

4、移动光标至“粗测”或“细测”。“粗测”是用来进行简捷的测量，测试时间约为4秒。“细测”是用来进行较完整的测试，测试时间为15秒。

按确认键后可见到     如图4所示的界面：

图4

图4中电压值是试验中电压值，可实时更新，用户可通过这一档观测是否达到试验电压，按确认后，测试仪开始测试并输出结果。

“粗测”方式下输出结果如图5所示

I1为全电流有效值

IP为全电流峰值

Ir1为阻性电流基波有效值

Ir+为阻性电流正峰值

Ir-为阻性电流负峰值

U1为电压基波有效值

PW为有功功率

图5

在图5显示时，按确认键则会进入打印数据的界面，按其它三键可重复测试。“细测”方式下则会分屏显示全电流、电压、阻性电流的基波和3、5、7次谐波有效值。全电流峰值、阻性电流的正、负峰值和有功功率，操作上按确认键进入下一屏，按退出键返回上一屏。

查看波形的使用：

在输入变比和电压通道后，移光标至“查看波形”一档按确认键即可查看电压和电流的波形，波形可实时刷新，在显示波形时，有几个按键可用来读波形的数据：

（二）离线测试：

试验线路如图2所示。接线时请取一只100Ω~200Ω电阻串在氧化锌避雷器与地线之间，以保证试验回路联通。

四、操作步骤

氧化锌避雷器带电测试仪面板布置如图3。

图3测试仪面板

（本测试仪共有四个按建，总体按键方式是：向上键，向下键用来选择对应的菜单栏目，确认键和退出键用来修改值或进入下一级菜单）。

按图1或图2接好试验线路后，打开测试仪电源。

1、按向上键向前逐点显示数据。

2、按向下键向后逐点显示数据。

3、同时按向上+确认键快速向前显示数据。

4、同时按向下+确认键快速向后显示数据。

5、按确认键继续进行波形显示。

6、按退出键返回主菜单。

五、注意事项

1、仪器必须可靠接地，以保证设备和个人安全。

2、停电试验时，应在试品的低压侧（地线）中串入一计数器或100Ω~200Ω的电阴（测试仪中已配），并在计数器或电阻两端取Ix信号，否则可能使仪器带高压，切勿将高压直接引入仪器内，同时，试验变压器低压端必须可靠接地。

3、试验线路接好后，应用万用表确认Ix引入仪器导线之间处于导通状态，以防止高压回路开路。

4、进入测量前，应输入变比倍数和电压接入档。

5、在线测试时，应取与被测避雷器相同的PT信号作为电压参考信号。本测试仪所配的两根电压信号的一端只配有一只不过100mA的保险丝，当接线错误导致短路时，该保险丝会起到保证PT或试验变压器的作用，因此，当测试仪所显示的试验电压不对时，在确认输入变比和电压通道无误后，请检查该保险是否烧断。

# Text boxes

X.XXXKV

确认

I1（mA）  IP（mA）

## XXXX   XXXX

Ir1（mA）

### XXXX

Ir+（mA）Ir-（mA）

XXXX   XXXX

U1（KV）PW（KV）

XXXX  XXXX

打印机

显示屏

开关

复位

按建